## Sheet1
序号 | 设备名称 | 参数配置 | 备注
1 | 眼科手术显微镜 | 参数：1.1 光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统），T*镀膜；1.2 电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6连续变倍比；1.3 变倍系数：γ=0.4x-2.4x；放大倍数：3.4ⅹ-20.4ⅹ（目镜10X）；视场直径：10.1-60.6mm（目镜10X）；1.4 主刀镜双目镜筒：180度倾斜角可调双目镜筒，f=170 mm；1.5 目镜：10ⅹ、12.5ⅹ（可选）；1.6 目镜屈光补偿：+5D到-8D；1.7 物镜：f=200毫米；1.8 调焦范围：50mm；1.9景深增强系统：具有智能景深增强系统（DeepView）；1.10独立调焦变倍助手镜系统：针对后节手术设计提供可独立调焦变倍的助手镜，在完全不影响主刀工作下自主调节；2.XY水平移动：2.1 平移范围：61mmx61mm；2.2 复位功能：带有“自动复位”按钮，X-Y水平移动系统及聚焦自动回复至初始位置；2.3 智能待机位置设计：具有智能待机位置，显微镜于待机位置可自动复位，电源关闭，为连续工作提供便利；3.照明系统：3.1 照明方式：立体同轴照明系统；3.2 光源：双卤素灯12V/100W；3.3 备用灯泡：具有完全自动切换功能；3.4 冷光源，通过光纤传导；4.滤光片：4.1 视网膜保护滤光片（减少蓝光损伤）；4.2 KK40增加色温滤光片；5.控制单元：5.1 控制面板：触摸屏显示面板；5.2 20组个性化用户参数设置：具有亮度、变倍速度、变焦速度、XY平移速度、故障诊断码等参数显示；5.3 14功能全封闭防水脚踏；6.落地式支架，承重14Kg； 7.光源：7.1 照明光源：发光二极管；7.2 照明光源波长：880nm；7.3 眼轴长度测量光源:半导体二极管激光器；7.4 眼轴长度测量光源波长:780nm；8.测量生物参数：8.1 眼轴长度：14-38mm；8.2 角膜曲率半径：5-10mm（角膜曲率33-67D）；8.3 前房深度：1.5-6.5mm；8.4 白-白角膜直径：8-16mm；9.测量精确度：9.1 眼轴长度：0.01mm；9.2 角膜曲率半径：0.01mm；9.3 前房深度：0.01mm；9.4 白-白角膜直径：0.1mm；10.测量分析方式：10.1 眼轴长度测量分析软件：组合信号处理分析技术；10.2 并行快速自动测量；10.3 测量方式：非接触式；10.4 测量模式可自动 /手动测量切换；10.5 左右眼识别方式：自动识别；10.6 对焦方式：辅助对焦； 11.人工晶体计算公式：11.1 全面的四代计算公式：SKR II, SRK T, Holladay, Hoffer Q, Haigis；11.2 专有 Haigis-L公式（适用于角膜屈光术后）；11.3 有晶体眼人工晶体植入度数计算；11.4 专用光学人工晶体常数数据库（ULIB）；11.5 个性化光学人工晶体常数优化功能；12.数据传输：12.1 可传输至医院文档管理系统（ EMR/PMS）；12.2 可通过USB传输数据。 配置：1.显微镜支架1个；2.防尘罩1个；3.22毫米无菌帽6个；4.可灭菌手柄帽6个；5.脚踏含3米线1根；6.非接触广角系统1套；7.高清摄录像系统1套；8.生物测量仪1台 | 进口
2 | 超声乳化仪 | 1.眼科超声乳化仪，用于白内障移除术，超声乳化仪包含超声乳化、灌注抽吸、前部玻璃体切除和电凝四个功能；2.显示系统，中文和英文等多种语言；彩色液晶直观触摸屏，带语音确认功能，可快速设置并轻松访问；3.冷超声，能量输出和间隔时间均可精确到1ms，减少了超乳热量产生；4.多种能量模式，能提供连续，短脉冲，长脉冲，低能量脉冲，高能量脉冲，单爆破，多重爆破，连续爆破等,满足不同医师个性化需求；5.超声乳化手柄，频率为38KHz，钛合金4压电晶体设计，可高温高压消毒重复使用；6.超声乳化针头，19G、20G和21G多种超乳针头可选，能适合2.2mm、2.4mm、3.0mm多种手术切口；7.液流系统：蠕动泵，能提供可重复使用管道；最大负压650mmHg，可选择面板或线性；最大流速为60cc/分钟，可选择面板或线性；8.CASE前房稳定系统，可实现高负压的手术，让术者体会到最佳的握持力，并在堵塞解除前提前调节负压，使前房更稳定，手术更安全；9.堵塞模式，机器能自动识别是否抓到核，针头堵塞时按预设的程序自动切换能量模式大小和流速大小，来保证手术安全高效；10.泵限压点设置功能：可任意设置泵限压点，满足不同医生和病例手术要求；11.前部玻璃体切除：最高切速1200次每分钟，可选20G、23G和25G玻切头进行手术，可设置灌注抽吸切割和灌注切割抽吸；12.电凝：可设置线性、非线性和爆破；13.脚踏：可设置脚踏行程比例，可编程多种功能，包括流速，负压，能量，回吐，连续灌注，切换模式等，快速的一键式灌注/调谐，完成检测机器自动进入超声乳化模式；14.角膜内皮细胞拍摄：14.1 对焦模式：全自动；14.2 拍照模式：全自动，左右眼自动切换；14.3 操作者方位：病人侧、对侧、旁侧（提供证明材料）；14.4 放大倍率：≥254x (触控屏上显示)；14.5 全景拍摄面积：≥0.65x0.55mm（提供证明材料）；14.6 解析度：超过125线/mm；14.7 固视标：≥15点，中央≥1点，近中央≥2点，周边≥13点；15.角膜内皮细胞分析：15.1 分析模式：全自动/手动；15.2 数据：CCT、N、MIN、MAX、AVG、CD、CV、HEX、SD；15.3 图表：彩色细胞多形化和细胞面积变化柱状图；16.角膜厚度测量：16.1 测量范围：0.400-0.750mm(0.001mm步长)；16.2 测量精度：≤0.01mm；17.人体工程学设计：≥5°俯角机身设计，自动左右眼移动对焦；18.主机显示器：≥10.4英寸，360°旋转触摸控制屏（提供证明材料）；19.打印机：内置热敏打印机；20.图像存储：每眼≥5幅图像；21.可与TV监视器、视频打印机、IMAGEnet等连接，实现系统操作；22.设备所配备的电脑系国际知名品牌，≥1G以上内存，≥160G以上硬盘，≥19寸以上液晶显示器；23.采用的内皮细胞分析软件,该软件可以提供详尽的内皮细胞层的数据和信息,能进行复杂的数据管理和图像传输功能，软件选定分析区域并给出高精度的内皮细胞层分析结果。 | 进口
3 | 心电图机 | 参数：1.12寸高清彩色液晶屏，真比例显示系统；2.双输入接口，一机两用；3.synECi18技术，无需额外电极即可获得十八导联心电图；4.10分钟长程心电图全导联波形冻结功能；5.独立采集盒软硬件双重降噪，支持按键控制，导联状态监测示；6.导联线可单根独立更换；7.采集盒兼容12导、15导、18导采集功能；8.支持本机报告结论编辑；9.支持过往心电波形对比；10.支持实体按键自定义功能；11.支持选配心室晚电位；12.支持选配运动负荷测试；13.能够按照医院技术标准要求，免费完成与医院信息系统对接，实现医院无纸化相关要求。 配置：电源线1根；输入盒1个；通讯电缆1根；电极导联线1组；夹式电极（4个装）1盒；胸部电极（3个装）2包；导联分线器（胸部用）2套 ；导联分线器（四肢用）2套 ；打印纸1本；打印头清洁笔1根；触控笔1根；作业检查胶版1个；终端罩1个；光盘1套；电池1块；主机1台。 | 进口
4 | 运动心电测试系统 （运动平板） | 参数：1.运动心电分析系统和跑台为同一品牌，兼容匹配性高；2.运动心电15导监测及自动测试程序；3.前置式数字采集盒：3.1系统配有有线传输方式的前置式数字采集盒，15通道独立同步采集，不接受蓝牙及无线传输的心电信息传输方式，以保证心电数据传输的稳定性及准确性；3.2采样频率不低于16000点/秒/通道；3.3频率响应范围：0.01-150Hz；4.专业的采集与分析技术：4.1采用国际心电分析软件进行心电波形自动坐标测距和分析，帮助医生精确诊断，具有性别特异性分析标准；4.2经过CFDA或FDA认证的采集与分析技术，提供技术说明白皮书；5.ST段测量多种参数：包括15导联的ST、ST段斜率,、ST改变值等参数测量；E,J和J-后点的测量可采用手动或计算机自动调整；6.监测指标包括：心率、MET值、RPP；7.针对不同年龄的患者，结合临床特异性提供不少于13种运动预设方案，例如“BRUCE”、“MODBRUCE”、“NAUGHTON”等预置选择；8.抗干扰信号处理采用渐量中值修正技术，保证测量的准确性；9.基线控制采用高保真立方曲线校正和有限残余滤过技术；10.心律失常自动检测及文档存储, 采用多导联心率检测；11.适用于儿科患者，需提供证明文件；12.电极阻抗的检测电极脱落自动报警；13.运动平板：13.1 抗静电干扰手柄，采用降噪音新技术和零启动直流电机、有侧扶手的医用标准跑台；13.2具备独立的CFDA认证，需提供独立的产品注册证；13.3跑台最大承重量不低于220Kg，抬升范围0.0-25.0%坡度连续可调，履带速度0.2-24km/h连续可调；13.4跑台安全性能至少通过3项国际安全标准，需提供证明文件；14.运动血压监护仪：14.1分析方法：三维K氏音分析（DKA）；14.2袖带：专业的防滑设计，具有专利的拉伸型袖筒使袖带固定到位；14.3具有示波法（非运动）OSC模式和（运动）DKA模式；14.4具备独立的CFDA认证，需提供独立的产品注册证；14.5可独立使用，更好的满足患者在心脏康复过程中的血压监测。 配置：运动心电测试系统软件1套；跑台1台；CAM14采集模块1套；CAM14 15导导联线1套；CAM14连接电缆1套；台式电脑1台（CPU≥15-10400，内存≥8G，硬盘≥1T）；激光打印机1台；运动血压监护仪1台；血压袖带1副。 | 进口